BẢNG BÁO GIÁ

Ngày: 01/ 01/ 2026

Số: SO….R1

| Kính gửi | QUÝ CÔNG TY |
| --- | --- |
|  | Địa chỉ: |
|  | Tel: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |
|  | Email: |
|  | Dự án: |

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn xin trân trọng gởi đến Quý khách hàng bảng báo giá các thiết bị như sau:

| STT | Mã/ Code | TÊN THIẾT BỊ / ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | SL | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Máy thử độ hoà tan 12 vị trí kết hợp bộ lấy mẫu tự động Model: RT612-ST Hãng sản xuất: Raytor Instruments – Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc - Tính năng kỹ thuật: - Hệ thống hòa tan lấy mẫu tự động Raytor RT612-ST là hệ thống hòa tan lấy mẫu tự động 12 cốc mới nhất mới nhất phù hợp dược điển Trung Quốc, USP, EP. Thiết bị đáp ứng đầy đủ tính toàn vẹn dữ liệu và theo dõi kiểm toán - Thiết bị được trang bị màn hình cảm ứng LCD và giao diện trực quan, dễ vận hành, hiệu suất ổn định, mức độ tự động hóa cao - Cảm biến nhiệt độ có thể giám sát linh động nhiệt độ của môi trường hoà tan - Sử dụng ID/Password để đăng nhập - Vòng kẹp cải tiến được tích hợp vào cốc hoà tan tự động khoá vị trí trung tâm bằng cách xoay 30 độ. Vị trí trung tâm có độ tái lặp tốt. - Thiết kế trục chung cho cánh và giỏ không cần điều chỉnh lại chiều cao khi chuyển đổi phương pháp. Thuận tiện cho việc sử dụng và vệ sinh - Bộ thả viên thuốc đồng bộ tự động, loại bỏ sự chênh lệch thời gian thả và thời điểm thả có thể được theo dõi kiểm toán - Có thể tạo, lưu trữ hoặc chỉnh sửa các phương pháp hòa tan để dễ dàng truy xuất trực tiếp, không giới hạn số lượng phương pháp - Báo cáo thí nghiệm sẽ được tự động tạo và lưu riêng cho từng thí nghiệm hòa tan. - Đồ thị nhiệt độ và tốc độ quay được hiển thị trực quan, và nhật ký thí nghiệm có thể được xuất ra dưới dạng tài liệu PDF - Mọi thay đổi về thông số thử nghiệm và các thao tác khác sẽ được hệ thống tự động ghi lại theo thời gian thực, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định về giám sát và kiểm toán - Có các tính năng bao gồm làm sạch tự động, xả tự động và súc rửa ống lấy mẫu tự động - Có tính năng lọc thứ cấp trên đường ống - Có thể lựa chọn chức năng 2 tốc độ khuấy (dual speed) cho phép thiết lập tốc độ khuấy các trục bên trái và các trục bên phải của thiết bị một cách độc lập (optional) - Thông số kỹ thuật: Thân máy chính: - Số vị trí thử: 12 - Tốc độ khuấy cài đặt: 0 - 300 rpm - Độ phân giải tốc độ khuấy: 0.01 rpm - Sai số tốc độ: ≤± 0.3 rpm - Độ chính xác nhiệt độ: ≤± 0.2 °C - Độ phân giải nhiệt độ: 0.01 °C - Kích thước (WxDxHmax): 920 x 560 x 960 mm - Khối lượng: ~ 110 kg Tính năng tuân thủ 21 CFR part 11: - Quản lý quyền truy cập người dùng và các cấp độ bảo mật: - Dòng RT6 hỗ trợ hệ thống phân cấp người dùng năm cấp, cho phép các phòng thí nghiệm gán các cấp độ truy cập khác nhau dựa trên vai trò và trách nhiệm trong tổ chức - Trong mỗi cấp độ người dùng, các quyền vận hành riêng lẻ có thể được thiết lập độc lập. Mỗi thao tác cụ thể có thể được chỉ định hoặc hạn chế theo yêu cầu của phòng thí nghiệm, đảm bảo kiểm soát chính xác chức năng của hệ thống - Thời hạn hiệu lực mật khẩu: Mật khẩu người dùng có thể được cài đặt với thời hạn hiệu lực xác định - Cài đặt nhắc nhở hết hạn: Có thể đặt số ngày nhắc nhở trước khi mật khẩu hết hạn - Yêu cầu độ dài mật khẩu: Có thể chỉ định độ dài tối thiểu của mật khẩu (số chữ số). - Chữ ký điện tử: - Tên của mỗi người dùng sẽ được hiển thị trong báo cáo dưới dạng chữ ký điện tử duy nhất của họ - Chức năng nhật ký kiểm toán: - Quản lý và nhật ký kiểm toán 21 CFR Phần 11 toàn diện - Giám sát dữ liệu thời gian thực, hồ sơ thí nghiệm đầy đủ, kiểm toán đồng bộ trạng thái hoàn thành thí nghiệm - Quản lý dữ liệu có thể xuất và sao lưu. Xuất file PDF bằng USB - Thí nghiệm, vận hành, vệ sinh, ghi chép, mọi thay đổi đều được ghi lại - Tính năng sao lưu và bảo toàn dữ liệu - Dung lượng lưu trữ dữ liệu không giới hạn - Lưu trữ ít nhất 15 năm phương pháp và hồ sơ thí nghiệm mà không lo bị ghi đè dữ liệu - Hoạt động độc lập với chức năng cơ sở dữ liệu SQL, dễ dàng sao lưu/khôi phục dữ liệu và đảm bảo an toàn cho dữ liệu thí nghiệm - Theo dõi hoạt động người dùng và quản lý hồ sơ - Cung cấp số liệu thống kê đăng nhập và số liệu thống kê thí nghiệm để trực quan hóa tỷ lệ sử dụng thiết bị Bộ lấy mẫu tự động: - Số lượng ống lấy mẫu: 12 - Khay mẫu ống nghiệm: 12 x 15 = 180 vị trí - Số lượng mẫu tối đa có thể thiết lập: 20 - Thể tích lấy mẫu: 1 – 20 ml - Thời gian lấy mẫu tối thiểu 2 phút - Thời gian hoạt động lấy mẫu tối đa: 720 giờ - Độ chính xác lấy mẫu: ≤± 1% - Bơm lấy mẫu dạng piston - Kích thước (WxDxH): 400 x 700 x 700 mm - Khối lượng: 45kg - Cung cấp bao gồm: - Máy thử độ hoà tan 12 vị trí kết hợp bộ lấy mẫu tự động model RT612-ST - 12 x Cốc hoà tan 1000 ml - 12 x Trục khuấy thép không gỉ 316 - 12 x Cánh khuấy thép không gỉ 316 - 12 x Giỏ khuấy 40 mesh thép không gỉ 316 - 01 x Tấm đậy cốc hoà tan - 02 x Bộ thả viên thuốc đồng thời - 01 x Ống xả nước - 01 x Khay đỡ mẫu ống 180 vị trí - 01 x Khay đỡ mẫu lọ 180 vị trí - 200 x Ống 10 ml - 60 x Nắp silicon cho ống 10 ml - 500 x Đầu lọc 10 μm - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt | 1 | HT |  |  |
|  |  | Hồ sơ và thực hiện thẩm định IQ, OQ, PQ Đã bao gồm viên chuẩn Prednisone và bột chuẩn Prednisone | 01 | Bộ | Bao gồm | Bao gồm |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |
| Thuế VAT 8%: |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng bao gồm thuế VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Bằng chữ: ./. |  |  |  |  |  |  |

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì.

- Tiêu chuẩn và chất lượng: Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Giao hàng và cung cấp dịch vụ:

2.1. Thời gian giao hàng:

- Hàng có sẵn: Giao hàng trong vòng 7 - 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

- Hàng không có sẵn: Giao hàng trong vòng 6 - 8 tuần kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

2.2. Địa điểm giao hàng: Phòng thí nghiệm của đơn vị sử dụng.

2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 (Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).

3. Dịch vụ sau bán hàng:

3.1. Bảo hành:

- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).

- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…

- Trung tâm Bảo hành:

- Tại HCM: Số N36,  Đường số 11, Phường Đông Hưng Thuận

Tel: 028.66 570570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

- Tại HN: Tầng 1, Toà nhà Intracom, Số 33 Đ. Cầu Diễn, Phường Xuân Phương

Tel: 024. 32 009276 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

- Tại Đà Nẵng: Số 10 Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân

Tel: 023.66 566570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

3.2. Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

3.3. Bảo trì: Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

4. Thanh toán:

4.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

4.2. Tiến độ thanh toán: Thanh toán cụ thể như sau:

Đợt 1: 30% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng.

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giao hàng và nhận được hàng hoá.

Đợt 3: 20% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành bàn giao hàng hoá và chứng từ hợp lệ.

4.3. Tài khoản thanh toán:

- Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700

- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn

- MST: 0 3 1 1 4 6 2 3 3 5

5.   Thời hạn báo giá: Phiếu báo giá có giá trị 30 ngày.

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!

| Mọi thông tin xin liên hệ: - Mr. Nguyễn Ngọc Sơn - Tel: 0824664422 - Mail: son.nguyen@vietnguyenco.vn sonvietnguyenvn@gmail.com | CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN GIÁM ĐỐC NGUYỄN HOÀNG LONG |
| --- | --- |